## Aktualno
NARUČITELJ:
CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ
STANČIĆ, ZAGREBAČKA 23, DUGO SELO
OIB 82103973646
TROŠKOVNIK KREVETI ZA NJEGU I MADRACI
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA JEDINIČNE MJERE BEZ PDV-a | CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
Krevet za njegu - elektromotorni
1. | Krevet ima mogučnost podešavanja četiri sekcije - električno podešavanje | kom | 5
Električna kategorija, klasa: TIP B, Klasa II, zaštita uređaja IP 54
4 elektromotora otvorenog tipa
Stranice uzglavlja, podnožja i bočne stranice od punog drva u boji bukve
Konstrukcija kreveta izrađena od nehrđajučeg čelika obrađenog epoxy staticnom tehnikom u bijeloj boji
Autoregresija – kod podešavanja leđnog i bedrenog dijela podnice
Podnica izrađena od metala - čelični uzdužno poredani metalni profili
Drvene uzdužno spuštajuće bočne stranice u punoj dužini kreveta - mogučnost skidanja po potrebi
Tapez i rukohvat, opterečenje 80 kg
Kotači promjera 100 mm s pojedinačnim kočnicama
Ukupne dimenzije kreveta 214 x 105 cm
Dimenzije ležečeg dijela 200 x 90 cm
Električno podešavanje visine podnice 40-80 cm
Ručni kontroler električnih funkcija s pojedinačnim tipkama odabranih funkcija i mogučnošću zaključavanja svih funkcija - sigurnosni ključ
CPR funkcija -brzo spuštanje podnice u položaj za reanimaciju
Električno podešavanje leđnog dijela 0-72°
Električno podešavanje bedrenog dijela 0-45°
Podešavanje lisnog dijela 0-24°
Električno podešavanje funkcije TR/ATR - +/- 12 stupnjeva
Težina kreveta (zavisno o opremi): <84 kg
Sukladnost: MDD 93/42/EC, Annex VII
Sigurnosno radno opterečenje 190 kg
2. | Krevet za njegu - mehanički | kom | 25
Krevet ima mogučnost podešavanja dvije sekcije - mehaničko podešavanje
Stranice uzglavlja, podnožja i bočne stranice od punog drva u boji bukve
Konstrukcija kreveta izrađena od nehrđajučeg čelika obrađenog epoxy staticnom tehnikom u bijeloj boji
Podnica izrađena od metala - čelični elastična mreža
Drvene uzdužno spuštajuće bočne stranice u punoj dužini kreveta - mogučnost skidanja po potrebi
Trapez i rukohvat, opterečenje 80 kg
Kotači promjera 100 mm s pojedinačnim kočnicama
Ukupne dimenzije kreveta 204 x 105 cm
Dimenzije ležečeg dijela 200 x 90 cm
Fiksna visina podnice kreveta (bez madraca) - 40 cm
Sukladnost: MDD 93/42/EC, Annex VII
3. | Antidekubitalni madrac - do 10 cm | kom | 5
Antidekubitalni madrac debljine do 10 cm
Podloga s jednostranim ili dvostranim zračnim komorama
Izmjenjivanje preraspodjele pritiska
Upravljačka konzola s regulacijom potrebnog volumena zraka
CPR ventil
Dimenzije madraca 200 x 90 cm
Visina madraca 10 cm
Za njegu i liječenje dekubitusa do I stupnja
Bešumni kompresor
4. | Madrac - medicinski | kom | 30
pasivni antidekubitalni madrac za I i II stupanj rizika od dekubitusa
Madrac je izrađen od visoko kvalitetne hladno lijevane pjene
gustoća jezgre min 35 kg / m³, otpornost na pritisak min 3,6 kPa / m²
Dozvoljeno radno opterečenje 150 kg
Dimenzije madraca: 200 x 90 x 14 cm
Otpornost na gorenje Crib 5, po standardu BS 7175
Antibakterijska obrada sukladno standardu ISO 20743-2
Mogučnost pranja i sterilizacije pamučne navlake na 95 stupnjeva
Jezgra madraca narezana u blok strukturu radi boljeg raspoređivanja težine tijela pacijenta
5. | PVC navlaka za madrac | kom | 30
patentni zatvarač
dimenzija 200x90x14 cm
Ponuditelji su obvezni u cijelosti popuniti troškovnik traženim podacima.
Ukupno bez PDV-a _______________________
Datum______ | Datum __________ M.P Pečat i potpis ponuditelja
_____________________________________