## Aktualno
TROŠKOVNIK MEDICINSKI KREVETI
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | CIJENA JEDINIČNE MJERE BEZ PDV-a | CIJENA PONUDE BEZ PDV-a
Krevet za njegu - elektromotorni, zatvoreni motor
1. | Krevet ima mogučnost podešavanja tri sekcije - uzglavlje, ravni dio i nožni dio koji je podijeljen na dva dijela -bedereni i lisni dio. | kom | 10
Električna kategorija, klasa: TIP B, Klasa II, zaštita uređaja IP 54
4 elektromotora otvorenog tipa
Stranice uzglavlja, podnožja i bočne stranice od punog drva u boji bukve
Konstrukcija kreveta izrađena od nehrđajučeg čelika obrađenog epoxy staticnom tehnikom u bijeloj boji
Autoregresija – kod podešavanja leđnog i bedrenog dijela podnice
Podnica izrađena od metala - čelični uzdužno poredani metalni profili
Drvene uzdužno spuštajuće bočne stranice u punoj dužini kreveta - mogučnost skidanja po potrebi
Tapez i rukohvat, opterečenje 80 kg
Kotači promjera 100 mm s pojedinačnim kočnicama
Ukupne dimenzije kreveta 214 x 105 cm
Dimenzije ležečeg dijela 200 x 90 cm
Električno podešavanje visine podnice 40-80 cm
Ručni kontroler električnih funkcija s pojedinačnim tipkama odabranih funkcija i mogučnošću zaključavanja svih funkcija - sigurnosni ključ
CPR funkcija -brzo spuštanje podnice u položaj za reanimaciju
Električno podešavanje leđnog dijela 0-72°
Električno podešavanje bedrenog dijela 0-45°
Podešavanje lisnog dijela 0-24°
Električno podešavanje funkcije TR/ATR - +/- 12 stupnjeva
Težina kreveta (zavisno o opremi): <84 kg
Sigurnosno radno opterečenje 190 kg
2. | Krevet za njegu - mehanički | kom | 10
Krevet ima mogučnost ručnog upravljanja i podešavanja
Stranice uzglavlja, podnožja i bočne stranice od punog drva u boji bukve
Konstrukcija kreveta izrađena od nehrđajučeg čelika obrađenog epoxy staticnom tehnikom u bijeloj boji
Podnica izrađena od metala - čelični elastična mreža
Fiksna visina ležečeg dijela
Podešavnje leđnog dijela podnice mahanički
Bočne stranice dvostruke, drvene, fiksne i podesive po mjeri
Trapez i rukohvat
Kotači promjera 100 mm s pojedinačnim kočnicama
Ukupne dimenzije kreveta 204 x 105 cm
Dimenzije ležečeg dijela 200 x 90 cm
Maksimalna nosivost do 190 kg
4. | Madrac s nepropusnom navlakom | kom | 26
Dimenzije madraca: 200 x 90 x 15 cm
Geltouch tehnolonija ili jednakovrijedno
Punjenje:troslojna hiperelastična pjenasta jezgra s uzdužnim i dijagonalnim sjecištima
sustav ventilacije za idealnu mikroklimu
navlaka za inkontinenciju-vodootporna i prozračna s
mogučnošću pranja i sterilizacije na 95 stupnjeva
Ponuditelji su obvezni u cijelosti popuniti troškovnik traženim podacima.
Ukupno bez PDV-a _______________________
Datum______ | Datum __________ M.P Pečat i potpis ponuditelja
_____________________________________